Специалистами  территориального отдела Межрегионального управления № 91 ФМБА России в г. Перми Пермского края  была проведена внеплановая  документарная проверка  в отношении Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Республики Коми  «Усть-Цилемская центральная районная больница»   по исполнению предписания заместителя руководителя Межрегионального управления № 91 ФМБА России Насибуллиной Т.В. «Об устранении нарушений обязательных требований законодательства Российской Федерации в сфере донорства крови и её компонентов» № 08-16-33-П от «08» октября 2019 г.

В ходе  проверки выявлено не исполнение нарушения, а именно:

1.Не обеспечено внесение информации, позволяющей проследить все этапы по клиническому использованию донорской крови и ее компонентов,  так не осуществляется регистрация об исполнителях работ  на этапе проведения исследований группы крови и резус-фактора  в КТТ ГБУЗ РК "Усть-Цилемская ЦРБ" ( "Журнал регистрации определения группы крови, резус-фактора ГБУЗ «УЦРБ»,что затрудняет прослеживаемость и идентификацию в целях обеспечения безопасности клинического использования донорской крови и ее компонентов;

2.Допущено хранение компонентов донорской крови в оборудовании  не предназначенном для хранения донорской крови и ее компонентов, а именно хранение эритроцитсодержащих сред (эритроцитная масса, эритроцитная взвесь) в КТТ ГБУЗ РК «Усть-Цилемская ЦРБ »   осуществляется в холодильнике    не предназначенном по своему назначению для хранения компонентов донорской крови и не зарегистрированное в установленном порядке  как медицинские изделия, предназначенное для заготовки и хранения донорской крови и (или) ее компонентов ;

3.  Не обеспечено внесение информации, позволяющей проследить все этапы работ, в том числе при транспортировке донорской крови и ее компонентов,  так не осуществляется регистрация данных  о режимах транспортировки донорской крови и ее компонентов из ГУ РСПК и ее продолжительности, регистрации контроля целостности контейнеров донорской крови при транспортировке, регистрации температурного режима в начале и транспортировки и по прибытии в конечный пункт,  что затрудняет прослеживаемость и идентификацию в целях обеспечения безопасности клинического использования донорской крови и ее компонентов;

4.  Не разработаны инструкции (СОПы), описывающие работы с применением медицинских изделий, разработанных на основе эксплуатационной документации производителя медицинского изделия;

5.В ГБУЗ РК «Усть-Цилемская ЦРБ» не проводятся  следующие подтверждающие исследования крови реципиента: определение  антигена К ; скрининг аллоиммуных антител с использованием не менее 3 образцов тест-эритроцитов;определение антигенов эритроцитов С, с, Е, е,  (лицам женского пола в возрасте до 18 лет, женщин детородного возраста, реципиентам, которым показаны повторные трансфузии, реципиентам, у которых когда-либо выявлялись аллоиммунные антитела, а также реципиентам, у которых в анамнезе отмечены несовместимые трансфузии;

6.Допущено хранение контейнера с оставшейся донорской кровью  и ( или) ее компонентами, а также пробирки с образцом крови реципиента, использованной для проведения проб на индивидуальную совместимость в холодильнике   не предназначенном по своему назначению для хранения компонентов донорской крови и не зарегистрированное в установленном порядке  как медицинские изделия, предназначенное для заготовки и хранения донорской крови и (или) ее компонентов ;

7. Трансфузию донорской крови, эритроцитсодержащих компонентов донорской крови в отделениях ГБУЗ РК «Усть-Цилемская ЦРБ» проводят без подогревания контейнера не выше 37 градусов Цельсия  и без  использования медицинских изделий, обеспечивающих контроль температурного режима, и регистрацией температурного режима по каждой единице донорской крови и (или) ее компонентов в медицинской документации, а именно  специально предназначенное оборудование для подогрева контейнеров эритроцитсодержащих сред не выше +37 градусов С. отсутствует;

8.Не обеспечено внесение информации, позволяющей проследить все этапы по клиническому использованию донорской крои и ее компонентов,  так на этапе согревания эритроцитсодержащих сред  не ведется регистрация температурного режима по каждой единице донорской крови и (или) ее компонентов в медицинской документации,  что затрудняет прослеживаемость и идентификацию в целях обеспечения безопасности клинического использования донорской крови и ее компонентов;

В целях устранения нарушений в сфере донорства крови и ее компонентов. Государственному бюджетному учреждению здравоохранения Республики Коми «Усть-Цилемская центральная районная больница» выдано  предписание.