Специалистами территориального отдела Межрегионального управления № 91 ФМБА России в городе Перми Пермского края была проведена внеплановая выездная проверка Федерального государственного бюджетного учреждения здравоохранения "Пермский клинический центр Федерального медико-биологического агентства" (далее-ФГБУЗ ПКЦ ФМБА России) по контролю исполнения законного предписания Главного государственного санитарного врача по организациям, обслуживаемым ФМБА России на территории г. Перми Пермского края.

В ходе проверки установлено, неисполнение предписания: не обеспечено проведение производственного контроля за нерадиационными факторами (производственный шум) на рабочих местах в рентгеновских кабинетах; к работе в рентгеновских кабинетах МСЧ №140 ФГБУЗ ПКЦ ФМБА России допущены лица, не прошедшие обучение по правилам работы с источниками ионизирующего излучения и по радиационной безопасности; не предусмотрено устройство блокировки одновременного включения двух и более рентгенологических аппаратов при нахождении в процедурной рентгенодиагностического кабинета.

С целью устранения выявленных нарушений юридическому лицу выдано предписание.